## Sheet1
1.1 Merilni sistemi aqoberl (A1-A4) | Nikola | Kozina | Komentar Marino | Sestanek 29.01.2019
Dobavitelj mora izdelati in dobaviti štiri (4) tipe merilnih sistemov aqoberl: |  |  |  | V našem popisu je materijal za doze v kontejnerjih. Robotina izvede ob zagonu povezavo med ploščo in dozami. Predlagamo, da je plošča na testiranju skupaj z montažno ploščo oz. priključnimi dozami in AD moduli
● 4000-O100-ko: Merilni sistem za vgradnjo v kontejner oziroma objekt; | še ni prototipne plošče |  | ali imamo zdaj dokončne popise | Uporabimo popise od 12.12.2018.
● 4000-OM750-mp: Merilni sistem za vgradnjo v mini postajo; | 2 prototipni plošči katere se morajo modificirati (uskalevanje Černač, Kruščič, Logar) |  | Darjo zaključi kosovnice
● 4000-EO700-pm: Merilni sistem za spremljanje gravimetričnih meritev PM; | še ni prototipne plošče
● EO550-com: Merilni podsistem za dislocirane meritve 3D vetra; merilni sistem bo deloval kot dislociran segment 4000-O100-ko oziroma 4000-OM750-mp. | še ni prototipne plošče. Ne vem če ga sploh bo.
Dobavitelj mora izdelati merilne sisteme aqoberl po načrtih naročnika. Pri dobavi in montaži merilnih sistemov mora dobavitelj upoštevati specifikacije naročnika:
● popisi gradnikov opreme: Tabela 4: [po]; |  | Spremljati je treba razliko med aktualno verzijo, ter tisto iz razpisa
● tehnične specifikacije posameznih gradnikov opreme: Tabela 4: [ts], | Je narejeno. Je v razpisni dokumentaciji.
● načrti montaže na vezalni plošči: Tabela 4: [2d],; | Posredujem informacije. | Proces poteka med Černačem in Danilom.
● načrti za izvedbo montaže in ožičenja merilnega sistema: Tabela 4: [mo]; | Posredujem informacije. | Proces poteka med Černačem in Danilom.
● blok sheme merilno komunikacijske topologije merilnega sistema in senzorike:Tabela 4: [bs]. |  | Kolkor vem je Bojan (za 4000-O100-ko) shemo potrdil, in je posredoval Danilu da izdela načrte za kontejner ki ga izvaja Govednik.
Dobavitelj mora za vsak posamezni merilni sistem aqoberl izvesti funkcionalni test delovanja, ki zajema najmanj: |  |  | Glej mail Nikola 30.10.18
● Vizualni pregled: | Osnova je sistem Bober. Danilo potrdi spremembe (poslal sem osnutek za 4000-OM750-mp). V osnutku(del protokol testa I) sem predlagano da je treba check liste bolj podrobno obdelati. Morda ni nujno, sam sicer nisem delal takšne preglede, RAZEN za prototipni mini postaji). Kakorkoli, zadevo moramo mi (Logar, Montani, Prunk, Kostić) v okviru protokol testa (ali FAT-a) definirati in bi jo Černač moral potrditi, da se izognemo morebitnem nesporazumu. |  | pripraviti dokumente iz bobora in dopolniti | M.Prunk/D.Logar pripravita PTI obrazec (osnova je "4000_Protokol-test-I-MP.DOC" - pripravil N.Kostic). Potrdi ga B.Černač Ostalo dokumentacijo (check liste) preverita za interno uporabo. Izvajanje - Kozina.
- preverjanje skladnosti montaže z načrtom;
- preverjanje ožičenja;
- označevanje elementov.
● Osnovni električni preizkusi:
- test in certificiranje ožičenja in komunikacijskih povezav v skladu z veljavnimi standardi TIA/ISO/EN po protokolu za testiranje (Kategorija 5e/razred D (standard: ANSI TIA/EIA 568A, test: TSB67, TSB95, Priklop 230VAC)); |  | Kot do sedaj v Bobru. Ne vem samo če imamo check-liste postopkov. Bilo bi dobro da tudi to Černač potrdi. | check liste smo imeli, poiskati, narediti | M.Prunk/D.Logar pripravita PTI obrazec (osnova je "4000_Protokol-test-I-MP.DOC" - pripravil N.Kostic). Potrdi ga B.Černač Ostalo dokumentacijo (check liste) preverita za interno uporabo. Izvajanje - Kozina.
- priklop UPS;
- merjenja napajalnih vrednosti in polaritet;
- napajalne napetosti in polariteta na komunikacijskih vtičnicah;
- preizkus komunikacijskega ožičenja in izdelava certifikata.
● Funkcionalni električni preizkusi: |  |  |  | M.Prunk/D.Logar pripravita PTI obrazec (osnova je "4000_Protokol-test-I-MP.DOC" - pripravil N.Kostic). Potrdi ga B.Černač Ostalo dokumentacijo (check liste) preverita za interno uporabo. Izvajanje - Kozina.
- delovanje zaščitnih elementov; |  | Kot do sedaj v Bobru. Ne vem samo če imamo check-liste postopkov. Bilo bi dobro da tudi to Černač potrdi.
- meritev izklopnih časov in toka FID stikala;
- meritve impedance okvarne in kratkostične zanke;
- preizkus delovanja UPS;
- meritve porabe električnega toka. | Morda je bolj smisleno da se meritve delajo v Ljubljani (v okviru Ljubljanskega dela Protokol testa I). |  | razmislek o optimalni lokaciji izvedbe
● Komunikacijski in ostali funkcionalni preizkusi: |  |  |  | Pripravi Nikola. Potrdi B.Černač. Izvajanje LAB-ARSO.
- omrežno stikalo; | Precizirati način/del(npr. v PTI?)/lokacijo testiranja
- CPU (loop-back test); | Na splošno predebatirati lokacijo posameznih delov testiranja. LJ→KO, KO→LJ…
- serijski strežnik (loop-back test); |  |  | da
- analogni vmesniki;
- digitalni vmesniki.
O opravljenih testih mora dobavitelj izdati pripadajoče poročilo o testiranju (FAT).
Dokumentacija za prevzem posameznega merilnega sistema mora vsebovati:
● tovarniški certifikat (FAT), |  | Kot do sedaj V Bobru. Ko dorečemo PTI, Danilo/Prunk bosta lahko kaj spremenila v certifikatih.
● oznako, da je merilni sistem kot celota proizveden in certificiran skladno s CE standardi (LVD in EMC),
● poročilo o ustreznosti montaže na vezalni plošči: poročilo o testu in foto dokumentacija, ki izkazuje ustreznost montaže posameznih elementov opreme na vezalni plošči glede na [po], [2d] načrte naročnika,
● enoznačno oznako lokacije (npr. XXXX_Exxx_Ime_Lokacije) na kateri bo nameščena oprema,
● PID dokumentacija vezalnih shem.
Dobavitelj mora naročnika obvestiti o pričetku proizvodnje/izdelave merilnih sistemov in mu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v proizvodnjo.
1.3 Produkcija lokacij – DOKUMENTACIJA (B2) |  |  | Problematika Nikola - Andreja - Černač
Obseg del zajema izdelavo wiki strani ter izdelavo in objavo celovite dokumentacije za posamezne lokacije v skladu z master predlogo naročnika, in sicer:
● priprava popisa dobavljene opreme za ISMM; dobavitelj podatke posreduje IT službi naročnika (proizvajalec, tip, serijska št., kalibracijski certifikat); | Infrastruktura (skripte ki sem jih napisal v okviru projekta začetnega delovanja sistema Sinica) je pripravljena. Testirana bo z konkretnimi podatki. Pozoren je treba biti na korespodenco z dobavitelji senzorike (roki/oblika/popravki/spremembe). | Podatki se mi pošiljajo v elektronski formi. Prosim.
● izdelava xml datotek za konfiguracijo ISMM in wiki strani - Exxx_config.xml za posamezne testne komplete merilnih sistemov in za posamezne lokacije glede na predlogo naročnika [xml]. V xml je potrebno vnesti tudi meta podatke:
- za merilni sistem (serijska številka, tip, proizvajalec, kalibracijski/tovarniški certifikat),
- za senzorje/merilnike (serijska številka, tip, proizvajalec, kalibracijski/tovarniški certifikat) - podatke posredujejo posamezni dobavitelji iz sklopov 2 – 8;
● posredovanje posameznih konfiguracijskih xml datotek - Exxx_config.xml, IT službi naročnika
● priprava povezave na ISMM izpis omrežnih nastavitev in meta podatkov na wiki strani lokacije
● kreiranje wiki strani za testne komplete merilnih sistemov in za posamezne lokacije na projektnem strežniku naročnika <pivka.arso.sigov.si>; wiki strani se generirajo na osnovi konfiguracijskih xml datotek - Exxx_config.xml, glede na master predlogo naročnika: Tabela 4: [xml];
● priprava in objava izvlečkov iz PZI projektov za posamezno lokacijo: tlorisi/prerezi pozicij merilne opreme, vezalne sheme, blok sheme; | Precizirati obliko (da bo manjše & bolj uporabno kot smo imeli v Bobru), ter kdo bo naredil.
● priprava in objava konfiguracijske dokumentacije za posamezno lokacijo: Tabela4: [cf]; | Pripravljeno in objavljeno. Pozoren je treba biti na obseg “dopolnitev”.
● morebitne dopolnitve »master dokumentacije« - blok shem in načrtov za priklop senzorike: Tabela 4: [po], [mo], [bs];
● priprava datotek (formatiranje, ustrezno preimenovanje) za odlaganje na projektni strežnik: kalibracijski/tovarniški certifikati, garancije, ismm popisi, poročila, zapisniki TZ, ZL v skladu z navodili naročnika: Tabela 4: [nav]; | Precizirati postopek.
● sprotno posodabljanje in vzdrževanje arhiva dokumentacije na projektnem strežniku <pivka.arso.sigov.si>; | Pozoren je treba biti na obseg “posodabljanja”.
● prevzem in objava dokumentacije za senzoriko (sklopi 2 – 8).
Vso pripravljeno dokumentacijo mora dobavitelj objaviti na projektnem strežniku naročnika <pivka.arso.sigov.si>.
Rok za izvedbo je 4 (štiri) mesece od sklenitve pogodbe. Izvedbo del naročnik in dobavitelj potrdita z zapisnikom TESTNI ZAGON (skupaj z B3, B4 in B5). | Html prevzemni zapisnik z linki. Že narejeno, ampak se mora posodobiti ter napisati pametno. Potrdimo na robotini, potem potrdita černač/kolenc preden gremo v predajo prve lokacije.
1.5 Testni zagon merilnih sistemov (B4)
Dobavitelj mora za vse dobavljene merilne sisteme zagotoviti predhodno montažo in funkcionalni test delovanja v produkcijskem laboratoriju naročnika. Testiranje posameznih merilnih sistemov v produkcijskem laboratoriju se izvede s testnimi kompleti merilne opreme. Konfiguracijo le teh za zagotovitev ustreznega delovanja z merilnim sistemom aqoberl izvedejo dobavitelji iz sklopov 2 – 8. | Precizirati poročio o funkcionalnem testu delovanja v lab-u.
Dobavitelj bo zahtevane postopke najprej opravil za testne komplete merilnih sistemov opreme (poglavje 1.5.1) in v nadaljevanju za merilne sisteme predvidene za montažo na lokacijah.
Postopek TESTNI ZAGON zajema:
● Montažo in zagon testnih kompletov merilnih sistemov. | Sporočim če bom potreboval pomoč.
● Sukcesivno montažo in zagon kompletov merilnih sistemov za stalne in mobilne postaje.
● Nadzor nad montažo, priklopom in zagonom testne merilne opreme iz sklopov 2 – 8 v produkcijskem laboratoriju. | Predebatirati na Robotini. Potem s Černačem. Dokumentirati sestanek.
● Konfiguracijo usmerjevalnikov/modemov za mobilno telefonijo (2G/3G/4G) za povezavo v naročnikovo operativno omrežje ter izdelava pripadajočega poročila.
● Mrežno konfiguracijo merilnega sistema in komunikacijske nastavitve za povezavo v naročnikovo testno omrežje ter izdelavo pripadajočega poročila. | Predebatirati s Černačem. Dokumentirati sestanek.
● Konfiguracijo portov/vmesnikov za komunikacijo s senzorji/merilniki in izdelavo poročila.
● Kalibracije analognih vhodov merilnih pretvornikov ter izdelavo poročila:
- upornosti / Pt100, |  | Odločiti se za lokacijo testiranja.
- napetostni vhodi,
- tokovni vhodi.
● Morebitne dopolnitve dokumentacije za lokacijo - blok shem in načrtov za priklop merilne opreme: Tabela 4: [mo], [bs]. | Biti pozoren na obseg.
● Izvedba protokol testa PT-1:
- loop back, cross loop-back preverjanje na nivoju vezalne plošče in na nivoju priklopa merilne opreme, v skladu z »master« dokumentacijo, | Predebatirati s Černačem. Dokumentirati sestanek.
- vizualni in električni test opreme in vezave, osnovni test komunikacije vgrajene opreme, | Predebatirati na Robotini. Potem s Černačem. Dokumentirati sestanek.
- test vhodov merilnega sistema aqoberl ter priprava poročila, | Predebatirati s Černačem. Dokumentirati sestanek.
- test komunikacije med posameznimi komunikacijskimi moduli, test komunikacije med komunikacijsko platformo in GPRS modemom, test registracije SIM kartice v mobilno omrežje,
- test pisanja/branja iz registrov preko modbus protokola ter priprava poročila
- test sistemskih nastavitev in test delovanja, po namestitvi programske opreme na komunikacijsko platformo ter priprava poročila.
● Priprava in objava zahtevanih poročil in dokumentov na projektnem strežniku (poglavje 3.6, B1 – B5). | Predebatirati na Robotini: VZPOSTAVITEV DELOVANJA VIRTUALNIH STREŽNIKOV (B1) – str.9 - Cognitas .. PRODUKCIJA LOKACIJ – DOKUMENTACIJA (B2) – str.10 – Obdelano v točki 1.3 PRODUKCIJA LOKACIJ – PROGRAMSKA OPREMA (B3) – točka 1.4 – str.10 – Cognitas .. TESTNI ZAGON MERILNIH SISTEMOV (B4) – this TESTNI ZAGON PROGRAMSKE OPREME (B5) – točka 1.6 – str.13 – Cognitas ..
● Vključitev v informacijskih sistem merilnih mest - ARSO ISMM: vnos meta podatkov (station, location, info, meta data) za merilni sistem in merilno opremo v Exxx_config.xml ter posredovanje le teh IT službi naročnika. Na wiki strani lokacije se pripravi povezava na ISMM izpis omrežnih nastavitev in meta podatkov. | Infrastruktura (skripte ki sem jih napisal v okviru projekta začetnega delovanja sistema Sinica) je pripravljena. Predvidevam da gre za sporočanje Ga.Dragici. Pozoren je treba biti na pretok informacij.
● Objava uporabniških navodil posameznih tipov merilne opreme (sklopi 1 – 9) na projektnem strežniku. | Infrastruktura ni še dokončana. Ko bom imel podatke o dobaviteljih opreme, bom dokončal.
● Priprava in objava celovite dokumentacije za prevzem. | Po potrebi predebatirati na Robotini.
Po izvedbi vseh zahtevanih testov (B4, B5) dobavitelj za posamezni merilni sistem aqoberl pripravi zapisnik TESTNI ZAGON (skupaj z B5), ki ga potrdi odgovorni predstavnik naročnika. Dobavitelj mora pripraviti zapisnik v html formatu in ga objaviti na projektnem strežniku naročnika na wiki strani za posamezno lokacijo. Zapisnik mora vsebovati delujoče povezave na vse zahtevane podrejene dokumente/poročila (točke A1 - A4, B2 – B5, poglavje 3.6), tako da bo naročniku omogočen hiter pregled predane dokumentacije. | Poglej zadnjo točko pri 1.3. Biti pozoren na povezave na “vse dokumente”.
Rok za izvedbo je 4 (štiri) mesece od sklenitve pogodbe za testne komplete merilnih sistemov in 5 (pet) mesecev od sklenitve pogodbe za merilne sisteme za lokacije. S podpisom zapisnika TESTNI ZAGON naročnik in dobavitelj potrdita ustreznost izvedbe del, ki je pogoj za priznanje del. Podpisano kopijo zapisnika dobavitelj objavi na projektnem strežniku.
Po potrditvi zapisnika TESTNI ZAGON lahko dobavitelj nadaljuje z aktivnostmi za zagon na lokaciji.
1.5.1 Testni kompleti merilnih sistemov aqoberl | Testni kompleti – Lokacije testiranja. Predebatirati na Robotini.
Dobavitelj bo v prvi fazi izdelal in dobavil testne komplete merilnih sistemov aqoberl (Tabela 2 ) v produkcijski laboratorij naročnika. Dobavljene testne komplete mora namestiti, priključiti in opraviti vse naloge glede na postopek TESTNI ZAGON (B4, B5). | Veljajo isti komentarji kot za točko 1.5. Ne vem kakšen je status za “dislocirane meritve”. Tudi PM sistem še nisem konkretno obdeloval na nivoju pilotne postaje, ampak samo na nivoju informacijskega sisema za dokumentacijo.
Merilni sistem za vgradnjo v kontejner oziroma objekt (poglavje 1.1) - kmp 3
Merilni sistem za vgradnjo v mini postajo (poglavje 1.1) - kmp 3
Merilni sistem za spremljanje gravimetričnih meritev PM (poglavje 1.1) - kmp 1
Merilni podsistem za dislocirane meritve 3D vetra (poglavje 1.1) - kmp 5
Merilni podsistem za dislocirane meritve 3D vetra bo testiran v sklopu merilnega sistema za vgradnjo v kontejner oziroma objekt (A1) ali merilnega sistema za vgradnjo v mini postajo (A2).
Rok za izvedbo je 4 (štiri) mesece od sklenitve pogodbe. Izvedbo del naročnik in dobavitelj potrdita z zapisnikom TESTNI ZAGON (B4 in B5).
1.8 ZAGON LOKACIJA - test delovanja merilnih sistemov (C2)
ZAGON LOKACIJA - test delovanja merilnih sistemov se izvede kot celovit test merilnih sistemov aqoberl po montaži in vzpostavitvi delovanja ter montaži in priklopu senzorjev/merilnikov na merilni sistem.
V okviru postopka ZAGON LOKACIJA mora dobavitelj izvesti sledeče:
● izvedba PT-1-1: test in certificiranje ožičenja in komunikacijskih povezav v skladu z veljavnimi standardi TIA/ISO/EN po protokolu za testiranje (Kategorija 5e/razred D (standard: ANSI TIA/EIA 568A, test: TSB67, TSB95)) ter priprava poročila o testiranju strukturiranega ožičenja; | Predebatirati na Robotini podvajanja testov.
● izvedba PT-1-2: kontrola vseh portov po sistemu loop back, cross loop back, na nivoju vezalne plošče in na nivoju priklopa merilne opreme (po postopku PT-1);
- Meritev/test električnega toka (porabe) merilnih sistemov aqoberl: meritve porabe el. toka opreme na vezalni plošči, pri napajanju iz akumulatorja, pri različnih konfiguracijah, pred in po priklopu zunanjih porabnikov (merilne opreme) (sklopi 2 – 8);
● priprava PID dokumentacije za merilno in komunikacijsko opremo za posamezne lokacije: |  | Danilo
- vnos morebitnih končnih popravkov v dokumentacijo: Tabela 4: [bs], [mo], | Biti pozoren na obseg.
- vnos končnih konfiguracijskih nastavitev merilnega sistema aqoberl v dokumentacijo za lokacijo: Tabela 4: [cf],
- arhiviranje: objava paketa dokumentacije [cf] za predano lokacijo na ARSO strežniku svn/wiki,
- foto dokumentacija izvedenih del na merilnem mestu in arhiviranje na projektnem strežniku pri naročniku: Tabela 4: [nav]; | Zmeniti se za postopek/zadolžitve na Robotini. Obliko potrdi Černač/Kolenc. Dokumentirati dogovor.
● priprava in objava poročil PT-1-1, PT-1-2; | Kratko usklajevanje na Robotini. Potrdi Černač. Dokumentirati dogovor.
● priprava zapisnika ZAGON LOKACIJA in predaja lokacije v uporabo naročniku. | Html prevzemni zapisnik z linki. Že narejeno, ampak se mora posodobiti ter napisati pametno. Potrdimo na robotini, potem potrdita černač/kolenc preden gremo v predajo prve lokacije.
Dobavitelj mora zapisniku ZAGON LOKACIJA (v elektronski in papirnati obliki) priložiti:
● PID za merilno in komunikacijsko opremo za lokacijo, | PID za Merilno? Komunikacijsko? Opremo.. Predebatirati na Robotini.
● kopijo zapisnika TESTNI ZAGON z oznako tipa, serijske številke in imena lokacije, | Print potrjenega zapisnika..
● kopije zapisnikov ZAGON LOKACIJA za merilno opremo iz sklopov 2 – 8,
● foto dokumentacijo izvedenih del na merilnem mestu. | Že komentirano v eni pd prejšnjih točk.
Dobavitelj mora pripraviti zapisnik ZAGON LOKACIJA (skupaj s C3), ki ga potrdi odgovorni predstavnik naročnika. Dobavitelj je dolžan zapisnik pripraviti v html formatu in ga za posamezno lokacijo objaviti na projektnem strežniku naročnika. Zapisnik mora zajemati vse zahtevane dokumente/poročila o testih. | Poglej zadnjo točko pri 1.3. Biti pozoren na povezave na “vse dokumente”.
Rok za izvedbo je predvidoma 20 (dvajset) dni od prejete prijave s strani naročnika.
S podpisom zapisnika ZAGON LOKACIJA naročnik in dobavitelj potrdita ustreznost izvedbe del, ki je pogoj za priznanje dela. Podpisano kopijo zapisnika dobavitelj objavi na projektnem strežniku naročnika.
Naslednji Korak: Z Danilom (takoj ko pride) se dogobvorimo za eno delavnico kjer pogledamo trenutno risbe plošče (kontejnerske) in pprimerjamo pregledamo s postopkom PT1,